## Appendix 5: Rengøring og desinfektion af apparatur m.v.- Institut for Odontologi og Oral Sundhed

| Emner | Efter brug | Særlige bemærkninger |
| --- | --- | --- |
| Analgesiapparat | Aftørres med desinfektionsserviet | Kontrollér at røde mærker på manometrene er intakte; ved fejl eller mangler rapportér til afdelingssygeplejerske.  |
| Beskyttelsesskjold til lyspolymerisering (Cureshield) | Vaskes i opvaskemaskine eller aftørres med desinfektionsserviet og eftertørres |  |
| Capmixe kapselblander (Silimat) | Aftørres med desinfektionsserviet |  |
|  |  |  |
| Echting gel sprøjte | Brugt kanyle kasseres (risikoboks). Sprøjten aftørres med desinfektionsserviet | Før brug igen aftørres med desinfektionsserviet Ved udtrykning af gel, vær opmærksom på ikke at ramme hud, øjne og tøj. Brug beskyttelsesbriller. |
| EDB-skærm, tastatur, mv. | Tastaturovertræk og alle overflader aftørres med desinfektionsserviet. | Hvis udstyret udelukkende betjenes af ”rene” klinik-assistenter er rengøring 1gang/dag tilstrækkeligt |
| Elektrokirurgiapparat | Apparatet afvaskes i sæbevand. | Elektroderne behandles jf. ’Instrumentrengøring’ |
| Fantomhoved | Aftørres med desinfektions-serviet eller sæbevand | Amalgamrester suges op via sug. |
| Fremkaldemaskine | ”Muffer” aftørres med desinfektionsserviet.  | Valserne renses med specielle svampe 2-3 gange/ugeEfter behov tømmes karrene og valserne renses med grønne svampe, og afskylles grundigt. Brug handsker. |
| Lyspolymeriseringslampe | Aftørres med desinfektionsservietVed evt. fastsiddende plastmateriale sættes staven i blød i hospitalssprit 99 % ca. 5 minutter | Vær opmærksom på, at væske ikke løber ind i apparatet.Undlad at ridse den polerede overflade på staven |
| Odontoson apparat, incl spyd | Aftørres med desinfektionsserviet.  | Spidser rengøres jf. ’Instrumentrengøring’. Slanger skiftes efter behov. Flasker tømmes efter brug og lufttørres |
| Pulpatester | Aftørres med desinfektionsserviet  | Stav + gummispidser rengøres jf. ’Instrumentrengøring’ |
| Rubens respirationsudstyr (kun i førstehjælpskasser) | Vaskes i opvaskemaskine |  |
| Røntgenapparat incl. Patientstol | Tubus, håndur og kontakt barriere afdækkes eller aftørres med desinfektionsserviet  | Apparatet incl. tubus, håndur, kontakt, patientstol og røntgenkrave afvaskes dagligt med sæbevand. Ved fejl eller mangler rapportér til afdelingssygeplejerske. |
| Scanner til digital røntgen | Aftørres med sæbevand 1 gang/dag | Poserne afsprittes inden de åbnes og den digitale røntgenfilm tages. |
| Soniflex tandrens- ningsinstrument | desinfektionsserviet eller sæbevand |  Spidserne rengøres jf. ’Instrumentrengøring’ |
| Spidser med plastfyldningsmateriale | Brugte, men ikke tømte spidser desinficeres | Inden spidserne bruges igen, aftørres med desinfektionsserviet |
| Teknikhåndstykke (K9) | Aftørres med desinfektionsserviet eller sæbevand | Vær opmærksom på, at væske ikke løber ind i håndstykket. Bor, fræsere, grønne sten m.m. rengøres jf. ’Instrumentrengøring’ |
| Transportabelt udsug | Aftørres med desinfektions-serviet eller sæbevand | Udskiftning af filtre 1 gang årligt eller efter behov |
| Ultralydsapparat | Afvaskes med sæbevand og aftørres med tør klud | Brug ikke skurepulver eller ståluld. |
| Mobilt udstyr | ved brug | Aftørres med desinfektionsserviet eller følg anvisningen ved maskinen  |